市场调查邀请函

招标文件编号：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备采购JAFBGW-[2022]008          号

吉安市妇幼保健院（儿童医院）拟对部分设备项目进行市场调查，欢迎具备相关资质的单位前来报名投标。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容：

1、调查设备名称： 宫腔镜手术模拟训练系统 、腹腔镜手术模拟训练系统等设备

2、具体技术要求：

品目一：宫腔镜手术模拟训练系统

1、模型采用成人女性躯干下半身，包含仿真阴道、宫颈、子宫等。

2、配置高清1080P镜头，镜头角度30°。

3、可进行输卵管插管、输卵管通液操作。

4、可进行宫内节育器取出、清除胚胎组织残留、摘除息肉、异物等。

5、可模拟宫腔粘连，进行宫腔粘连切除手术。

6、镜头内置LED灯，提高模拟手术的清晰度。

7、配置有计算机，系统可进行录像并储存当前的操作流程画面，并且可事后回看。

8、显示器可左右摇摆、上下调整、旋转等，在不同角度操作时更加方便。

9、操作台车高度可通过气压柱进行上下调节（75cm-90cm），方便不同学员进行操作。

10、操作台车带有器械储存抽屉，方便器械的存放。

11、操作台车底部配有四个静音轮（其中两个带有刹车功能），便于移动。

13、配置宫腔镜咬切钳2把。

14、练习子宫模块1个。

15、模拟病变颗粒1盒。

16、子宫壁粘连物1盒。

17、镊子2把。

品目二：腹腔镜手术模拟训练系统

1、腹腔镜手术模拟训练系统可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术，适用个人培训或团队配合训练。

2、13个以上固定的手术端口，可进行不同的手术操作。

3、全方位旋转的摄像头，同时，摄像头手柄可以活动伸缩（0-4cm）。

4、内置LED冷光灯，可提高模拟手术的清晰度。

5、两侧开放式设计，简洁美观，便于更换训练模块。

6、模块背部有磁铁可吸附住箱体，防止滑动。

7、显示器可左右摇摆、伸缩、旋转等，在不同角度操作时更加方便。

8、操作台车高度可进行上下调节（75cm-90cm），方便不同学员进行操作。

9、操作台车台面留有4个以上器械放置孔，方便器械的存放。

10、操作台车带有储物抽屉，方便模块的存放。

11、操作台车底部配有四个静音轮（其中至少两个带有刹车功能），便于移动。

12、至少配备珠子搬家模块、柱体搬运模块、穿针引线模块、3D缝合模块模块、输卵管吻合模块等五块训练模块。

品目三 内镜储存柜

1、尺寸规格为：宽905*厚500*高2123

2、柜体选用日本进口一级电解冷轧钢板制造,防腐蚀,厚度1.5mm。

3、表面采用轿车级磷化防腐处理及经200℃高温喷漆或静电喷粉，油漆或固体塑料粉末不会脱落.

4、柜门采用与柜体一致的材料，中部为5mm透明钢化玻璃，配双重弹簧锁。PVC防菌压条密封柜体与柜门缝隙，有效防止柜内污染。

5、配4--6套内镜手柄及内镜电缆部专用固定装置，挂取内镜便捷稳固。

6、内置紫外线空气循环消毒

7、时间、温度、湿度显示，触摸式按钮，风机除湿。

品目四 内镜用送水装置

送水装置使用泵管和辅助设备运输生理盐水或无菌水，适用于灌洗设备或灌洗/冲洗/清洗组织表面和伤口，辅助内镜诊断/治疗。在内镜检查中直接对污浊区域进行冲洗、从而获得更佳的视野。

基本参数

产品尺寸： 140mm×220mm×385m（宽×高×深）,不含脚踏开关

产品重量：6kg

最大送水量：600±50ml/min

送水量可调范围：0-600ml/min

送水管尺寸：内径：5.20 mm   外径：7.60 mm

送水袋挂件的安全工作载荷：2 kg

产品单次开启最长送水时间：20s

定时精度：±2s

最大传输压强：≤400kPa

工作温度：＋5℃～＋40℃

设备电源输入

额定电压：220V

电源频率：50Hz

最大功率：80VA

设备功能：

1、无缝兼容Olympus、Pentax、Fujifilm品牌内镜；

2、流量可调：具有十段流量指示和灵活的流量调节，可轻松进行输出流量的选择，流量调节范围：0-600ml/min；

3、安全提示：具有泵头松脱监测，确保输出流量准确和产品安全；具有产品故障监测，确保产品及使用安全；

4、智能控制：开启最长送水时间：20±2s。具有输出定时保护，避免忘记关闭输出的浪费或安全保护。

5、最大传输压强：400Kpa；

6、操作简易；可通过气囊式脚踏开关或按键启动安全控制液体输送的启动、停止；

7、动态显示预设压力与实时压力，实时掌控安全可靠；

品目五 高清电子胃镜

1.CMOS百万像素图像传感器

2.观察方向：直视

3.视野角度≥140°

4.观察距离≥2～100mm

5.头端直径≤9.2mm

6.弯曲部直径≤9.3mm

7.弯曲角度上≥210°下≥90°左≥100°右≥100°

8.钳道内径≥2.8mm

9.有效长≥1100mm

10.全长≥1400mm

#11.前射水功能：有，≥1.0mm直径

#12.监视器内显示圆弧型图像

二、高清电子肠镜技术参数

1.CMOS百万像素图像传感器

2.观察方向：直视

3.视野角度≥140°

4.观察距离≥2～100mm

5.头端直径≤12.0mm

6.弯曲部直径≤12.0mm

7.弯曲角度上≥180°下≥180°左≥160°右≥160°

8.钳道内径≥3.8mm

9.有效长≥1330mm

10.全长≥1630mm

11.前射水功能：有≥1.0mm直径

12.监视器内显示圆弧型图像

13、能匹配日本富士的主机使用

三、配置清单

1.高清电子胃镜           1条

2.高清电子肠镜           1条

品目六 内镜用二氧化碳送气装置

气体类型：医用二氧化碳气体

送气装置电源输入

- 额定电压：～ 220V

- 电源频率： 50Hz

- 最大功率： 80VA

- 熔断器：F2A H250V（2只）

正常工作条件

- 工作温度:＋5℃～＋40℃

- 工作湿度	:≤85%（不结露）

- 工作电压	:～220V，50Hz

- 大气压强: 700hPa～1060hPa

运输和存储

- 温度:－20℃～＋50℃

- 湿度:≤95％（不结露）

- 大气压强：700hPa～1060hPa

尺寸和重量

- 送气装置尺寸： 330mm×128mm×155mm（长×宽×高）,不含脚垫

- 送气装置重量：≤5kg

接口规格：装置与外气源连接的进气接口形式及连接螺纹见下表。

表连接螺纹

| 连接螺纹 规格d | d1 | L0 | L1 | r | 旋向 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G5/8 | Φ15 | 14 | 6 | 2 | 右 |  |

- 性能参数

输入压力监测功能

- 输入额定压力：344 kPa

- 工作压力范围：100 kPa～600 kPa

- 装置具有输入压力监测功能。当输入压力小于100 kPa±5 kPa或大于620 kPa±30 kPa时，装置发出声光提示，并切断气路。

输出压力监测功能

- 装置具有输出压力监测功能，能实时测量并显示装置气体输出接口处的压力，精度为±5 kPa。

- 当流量低于设定值的50％时且输出管路终端的压力超过45 kPa（允许有±5 kPa的偏差）时，自动调低输出直至中断。

输出流量功能

装置具有输出流量档位选择功能，即高流量档和低流量档。装置能实时测量并显示气体流量（0℃，101.325 kPa标准状态下）。各档位在稳态下的流量参数如下：

- 输出流量高流量档（Flow High）：2.0 L/min±0.3 L/min。

- 输出流量低流量档（Flow Low）：1.0 L/min±0.2 L/min。

- 开机默认选中“低流量”档。

输出定时功能

装置具有输出定时档位选择功能，即定时短（Short）、定时长（Long）两个档位，当未选择定时档位时，定时功能被禁止。

- 定时短（Short）：15 min，精度为±10 s。

- 定时长（Long）：30 min，精度为±10 s。

- 开机默认选中“定时短”档位。若定时功能启用（选中“定时短”或“定时长”），则装置将在气体输出时进行倒计时，时间到时能自动关闭气体输出并发出声光提示。

输出气体加热

- 装置输出二氧化碳气体温度范围：35℃±2℃。

品目七 碳13呼气检测仪

1、样本采集器通道数量：十通道，能够 次连接并连续检测10

能统一或分别打印中文检测报告：

2、仪器尺寸400mm×360nm×385mm;

3、测量范围：测量样品的浓度范围为：1%--10%；

4、测量精度；精密度：标准偏差8sd不超过0.25%

5、稳定性：在5小时内，C.V的绝对值不大于3%

6、检测灵敏度；008复小检测浓度：0.5%，误差应不超过一0.1%；

7、样品体积：样品必须满足不少于120ml/袋：

8、预热时间 不超过45min

9、分析速度 每个样品分析时间<100s；

10、正常工作条件

共电电源：ac 220V士22V，50Hz二1 Hz

输入功萃：：180/A；

海拔高度：2090m 以下

环境温度：10C-30℃

相对湿度：不超过 70%

大气压力：86.Pa~106kPa

11、提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂的有效注册证、TUV、CE认证证书等并提供证书复印件：

12、设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报去，我想供享三方认证的标准质控品；

13、数据处理工作站配置要求；往能高消显示器微型计算机，内置打印机，另配备激光打印机；全中文数据管理软件；可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性南不同厂商开发的LIS系统或 H1S (Hospiial isten系统相晨容确保信息传递迅捷和信息安全。也可根据需求设计报体模板。

品目八 氩气高频电刀

1、支持切割/凝血9种模式和6种效果输出；

2、支持普通单极、氩气单极输出；

3、具有负极板接触质量实时监测与告警功能；

4、具有输入、输出压力与气瓶容量监测功能；

5、能量发生器与氩气控制器一体化设计；

6、工作频率：381KHz；

7、最大输出功率：≤300W；

8、输出功率偏差率：≤±20%（额定负载）；

9、氩气输入压力：0.15～0.90Mpa；

10、氩气输出流量范围：0.1 L/min ～ 9.0 L/min（ 步幅0.1L/min）；

11、设备尺寸（长×宽×高）：420 mm×430 mm×160 mm；

12、设备电源输入：

额定电压：220V；

电源频率：50Hz；

最大功率：880VA；

熔断器（2只）：F4AH250V；

13、正常工作条件：

工作温度：5～40℃；

工作湿度：≤ 80％；

工作电压：220V，50Hz；

大气压强：700hPa～1060hPa；

14、运输和存储：

运输：运输要求按订货合同规定；

贮存环境：应储存在温度－20℃～＋50℃，相对湿度不超过95％，无腐蚀性气体和通气良好的室内；

15、包装说明：

包装箱应具有防潮及防雨装置，设备在箱内应牢固固定，在与产品接触面间应垫有适当厚度的软性材料，防止在运输时产品松动及相互摩擦；

16、恢复时间：

若运输和存储的温度或湿度超出规定条件，设备在使用前应放置在正常工作条件下3小时以上，通电预热半小时后方可正常使用；

二、市场调查文件要求密封送达。信封上注明产品名称、经销公司、报价人、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖报价人公章及授权代表签字。

三、市场调查文件报送时间：2022年7月22日17:00点前（逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）

四、集中调查时间：电话通知

五、报送地点：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

六、市场调查文件（市场调查文件需胶装）内容：

（1）市场调查表设备类请用附表1填写，

（2）法定代表人授权委托书

（3）营业执照、医疗器械经营企业许可证、税务登记证复印件

（4）所调查设备医疗器械注册证、属第一类医疗器械的提供产品备案证与信息表、注册登记表等复印件

（5）其他资质证明文件（有具体要求的须一起报送）

（6）产品授权委托书

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（8）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（9）需做技术参数响应偏离表

特别提示：产品报价机构请在调查医用设备信息采集备案表的备注中填写所报价设备的品目。

七、产品报价不得高于江西省医药采购服务平台价格和其他市级已招标中标价。

八、所有投标文件须在有效期内并盖红章，投标人未按以上规定投标的作为无效投标。

九、价格承诺：提交市场调查函的单位必须承诺供货价格为本省最低价。

十、参与市场调查的产品供货商可以针对上述品目中的产品全部报价也可以仅对单一或者多个产品进行报价

设备科联系电话：0796-822316

联系地址：吉安市妇幼保健院（儿童医院）设备科

二〇二二年七月一日

市场调查价格承诺函

致：吉安市妇幼保健院（儿童医院）

我单位在参加贵方         项目的（市场调查）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次市场调查活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所提供产品       品牌       （品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

承诺人（产品提供企业）盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日          期： ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

| 附表一 吉安市妇幼保健院（儿童医院）调查医用设备信息采集备案表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品提供机构名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品注册名称 | 生产企业名称 | 产品注册证号 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 |  | 备注 |
| 合 计 | 大 写 |  |  |  | 小 写 |  |  |
| 注释：1、同时准备的材料还包括产品提供公司的三证、生产企业的三证、产品技术参数说明、产品彩页及产品的配置清单等，如是进口产品须有相关报关单资料。 2、产品提供机构名称处需要加单位公章，投标责任人处先文本打印出名字后再手签确认，原产地处进口产品到国、国产产品到县（区） 3、严格按照公平、公正、公开的原则进行此工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任人（签名）： 联系电话： 医院参与人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |